## ADC
1. DC48V review
POWER PCB에서 12V range로 맞추고, CPU OP-amp input에서 5V range로 converting한다.
이를 OP-amp output에서 3.3V range로 맞춘다.
1) VDC_IN
Under INPUT Voltage :
Over INPUT Voltage : 56V 이상
|  | VDC | Min | Max
|  | 48 | 40 | 56
|  | Power Block |  | OPAMP Block |  |  |  | Unit
|  | R87 | 24 | R5 | 4.7 | R3 | 2.7 | KΩ
|  | R86 | 4.99 | R4 | 4.7 | R2 | 3 | KΩ
|  | IN48V | VDC_IN | OPAmp IN |  | VDC_IN_AD |  | ADC
|  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 4 | 0.68851 | 0.34426 |  | 0.18119 |  | 224.8375
|  | 8 | 1.377 | 0.68851 |  | 0.36238 |  | 449.6749
|  | 12 | 2.0655 | 1.0328 |  | 0.54356 |  | 674.5124 | [13 empty] | Vadc | ADC
|  | 16 | 2.7541 | 1.377 |  | 0.72475 |  | 899.3499 | [10 empty] | INPUT Under Voltage | +48V 40V 이하 | VDC_IN_AD | 1.81 | 2248 | PC7_PWR_ENA : LOW
|  | 20 | 3.4426 | 1.7213 |  | 0.90594 |  | 1124.1874 | [10 empty] | INPUT Over Voltage | +48V 56V 이상 | VDC_IN_AD | 2.54 | 3148
|  | 24 | 4.1311 | 2.0655 |  | 1.0871 |  | 1349.0248
|  | 28 | 4.8196 | 2.4098 |  | 1.2683 |  | 1573.8623
|  | 32 | 5.5081 | 2.7541 |  | 1.4495 |  | 1798.6998
|  | 36 | 6.1966 | 3.0983 |  | 1.6307 |  | 2023.5372
|  | 40 | 6.8851 | 3.4426 |  | 1.8119 |  | 2248.3747
|  | 44 | 7.5736 | 3.7868 |  | 1.9931 |  | 2473.2122
|  | 48 | 8.2622 | 4.1311 |  | 2.1743 |  | 2698.0496
|  | 52 | 8.9507 | 4.4753 |  | 2.3554 |  | 2922.8871
|  | 56 | 9.6392 | 4.8196 |  | 2.5366 |  | 3147.7246
|  | 60 | 10.3277 | 5.1638 |  | 2.7178 |  | 3372.5621
|  | 64 | 11.0162 | 5.5081 |  | 2.899 |  | 3597.3995
|  | 68 | 11.7047 | 5.8524 |  | 3.0802 |  | 3822.237
2) VDC_OUT
Over OUTPUT Voltage : 56V 이상
|  | Power Block |  | OPAMP Block |  |  |  | Unit
|  | R88 | 24 | R13 | 4.7 | R11 | 2.7 | KΩ
|  | R89 | 4.99 | R12 | 4.7 | R10 | 3 | KΩ
|  | OUT48V | VDC_OUT | OPAmp IN |  | VDC_OUT_AD |  | ADC
|  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 4 | 0.68851 | 0.34426 |  | 0.18119 |  | 224.8375
|  | 8 | 1.377 | 0.68851 |  | 0.36238 |  | 449.6749
|  | 12 | 2.0655 | 1.0328 |  | 0.54356 |  | 674.5124
|  | 16 | 2.7541 | 1.377 |  | 0.72475 |  | 899.3499
|  | 20 | 3.4426 | 1.7213 |  | 0.90594 |  | 1124.1874
|  | 24 | 4.1311 | 2.0655 |  | 1.0871 |  | 1349.0248
|  | 28 | 4.8196 | 2.4098 |  | 1.2683 |  | 1573.8623
|  | 32 | 5.5081 | 2.7541 |  | 1.4495 |  | 1798.6998
|  | 36 | 6.1966 | 3.0983 |  | 1.6307 |  | 2023.5372
|  | 40 | 6.8851 | 3.4426 |  | 1.8119 |  | 2248.3747
|  | 44 | 7.5736 | 3.7868 |  | 1.9931 |  | 2473.2122
|  | 48 | 8.2622 | 4.1311 |  | 2.1743 |  | 2698.0496
|  | 52 | 8.9507 | 4.4753 |  | 2.3554 |  | 2922.8871
|  | 56 | 9.6392 | 4.8196 |  | 2.5366 |  | 3147.7246
3) PW_IS_CT
CT target : 1.0V
CT Limit : 1.6V
|  |  | Power Block |  |  |  | OPAMP Block |  |  |  | Unit
|  |  | R72 | 0.47 | R74 | 40 | R93 | 4.7 | R91 | 2.7 | KΩ
|  |  | R73 | 10 | R75 | 10 | R92 | 4.7 | R56 | 3 | KΩ
|  | CT1 Vout | OP-Amp Input |  | PWR_IS_CT |  | OP-Amp Input |  | PW_IS_AD |  | ADC
|  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 0.2 | 0.19102 |  | 0.95511 |  | 0.47755 |  | 0.25134 |  | 311.9721
|  | 0.4 | 0.38204 |  | 1.9102 |  | 0.95511 |  | 0.50269 |  | 623.9442
|  | 0.6 | 0.57307 |  | 2.8653 |  | 1.4327 |  | 0.75403 |  | 935.9162
|  | 0.8 | 0.76409 |  | 3.8204 |  | 1.9102 |  | 1.0054 |  | 1247.8883
|  | 1 | 0.95511 |  | 4.7755 |  | 2.3878 |  | 1.2567 |  | 1559.8604
|  | 1.2 | 1.1461 |  | 5.7307 |  | 2.8653 |  | 1.5081 |  | 1871.8325
|  | 1.4 | 1.3372 |  | 6.6858 |  | 3.3429 |  | 1.7594 |  | 2183.8046
|  | 1.6 | 1.5282 |  | 7.6409 |  | 3.8204 |  | 2.0108 |  | 2495.7766
|  | 1.8 | 1.7192 |  | 8.596 |  | 4.298 |  | 2.2621 |  | 2807.7487
|  | 2 | 1.9102 |  | 9.5511 |  | 4.7755 |  | 2.5134 |  | 3119.7208
|  | 2.2 | 2.1012 |  | 10.5062 |  | 5.2531 |  | 2.7648 |  | 3431.6929
|  | 2.4 | 2.2923 |  | 11.4613 |  | 5.7307 |  | 3.0161 |  | 3743.665
4) FAN_PW
target Current : 0.6A 이상
Limit Current : 0.3A 이하
|  | FAN | FAN Block | [5 empty] | OPAMP Block |  |  |  | Unit
|  |  | R34 | 0.5 | R96 | 10 | R97 | 1.8 | R52 | 2 | R50 | 2.7 | KΩ
[5 empty] | R95 | 1 | R98 | 3.3 | R51 | 20 | R49 | 3 | KΩ
|  | Current | OP-Amp Input |  | OP-Amp OUT |  | FAN_PW |  | OP-Amp Input |  | PWR_IS_CT |  | ADC
|  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 0.1 | 0.05 |  | 0.55 |  | 0.35588 |  | 0.32353 |  | 0.17028 |  | 211.3519
|  | 0.2 | 0.1 |  | 1.1 |  | 0.71176 |  | 0.64706 |  | 0.34056 |  | 422.7038
|  | 0.3 | 0.15 |  | 1.65 |  | 1.0676 |  | 0.97059 |  | 0.51084 |  | 634.0557
|  | 0.4 | 0.2 |  | 2.2 |  | 1.4235 |  | 1.2941 |  | 0.68111 |  | 845.4076
|  | 0.5 | 0.25 |  | 2.75 |  | 1.7794 |  | 1.6176 |  | 0.85139 |  | 1056.7595
|  | 0.6 | 0.3 |  | 3.3 |  | 2.1353 |  | 1.9412 |  | 1.0217 |  | 1268.1115
|  | 0.7 | 0.35 |  | 3.85 |  | 2.4912 |  | 2.2647 |  | 1.192 |  | 1479.4634
|  | 0.8 | 0.4 |  | 4.4 |  | 2.8471 |  | 2.5882 |  | 1.3622 |  | 1690.8153
|  | 0.9 | 0.45 |  | 4.95 |  | 3.2029 |  | 2.9118 |  | 1.5325 |  | 1902.1672
|  | 1 | 0.5 |  | 5.5 |  | 3.5588 |  | 3.2353 |  | 1.7028 |  | 2113.5191
|  | 1.1 | 0.55 |  | 6.05 |  | 3.9147 |  | 3.5588 |  | 1.8731 |  | 2324.871
|  | 1.2 | 0.6 |  | 6.6 |  | 4.2706 |  | 3.8824 |  | 2.0433 |  | 2536.2229
4) FW_CT
|  | CT | T2 | N1 | 1
|  |  |  | L1[uH] | 0.64
|  |  | T2 | N2 | 12 | 11 | 10 | 8
|  |  |  | L2[uH] | 62.4 | 52.4 | 43.4 | 28
|  | CT1 Vout | FLT PCB |  | CPU PCB | [7 empty] | CT1 Vout | FLT PCB |  | CPU PCB
|  |  | FT50-43 |  | OP-Amp Input |  | PW_IS_AD | [6 empty] | FT50-43 |  | OP-Amp Input |  | PW_IS_AD
|  |  | R3 | 0.1 | R92 | 2 | R89 | 2.7 | KΩ |  |  |  |  | R3 | 0.1 | R92 | 4 | R89 | 2.7 | KΩ
|  |  | R4 | 10 | R91 | 20 | R90 | 3 | KΩ |  |  |  |  | R4 | 10 | R91 | 20 | R90 | 3 | KΩ
|  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 1 | 0.9901 |  | 0.90009 |  | 0.47373 |  | 588.0014 |  |  |  | 1 | 0.9901 |  | 0.82508 |  | 0.43425 |  | 539.0013
|  | 2 | 1.9802 |  | 1.8002 |  | 0.94746 |  | 1176.0028 |  |  |  | 2 | 1.9802 |  | 1.6502 |  | 0.86851 |  | 1078.0025
|  | 3 | 2.9703 |  | 2.7003 |  | 1.4212 |  | 1764.0042 |  |  |  | 3 | 2.9703 |  | 2.4752 |  | 1.3028 |  | 1617.0038
|  | 4 | 3.9604 |  | 3.6004 |  | 1.8949 |  | 2352.0055 |  |  |  | 4 | 3.9604 |  | 3.3003 |  | 1.737 |  | 2156.0051
|  | 5 | 4.9505 |  | 4.5005 |  | 2.3687 |  | 2940.0069 |  |  |  | 5 | 4.9505 |  | 4.1254 |  | 2.1713 |  | 2695.0063
|  | 6 | 5.9406 |  | 5.4005 |  | 2.8424 |  | 3528.0083 |  |  |  | 6 | 5.9406 |  | 4.9505 |  | 2.6055 |  | 3234.0076
|  | 7 | 6.9307 |  | 6.3006 |  | 3.3161 |  | 4116.0097 |  |  |  | 7 | 6.9307 |  | 5.7756 |  | 3.0398 |  | 3773.0089
|  | 8 | 7.9208 |  | 7.2007 |  | 3.7899 |  | 4704.0111 |  |  |  | 8 | 7.9208 |  | 6.6007 |  | 3.474 |  | 4312.0101
|  | 9 | 8.9109 |  | 8.1008 |  | 4.2636 |  | 5292.0125 |  |  |  | 9 | 8.9109 |  | 7.4257 |  | 3.9083 |  | 4851.0114 | 782
|  | 10 | 9.901 |  | 9.0009 |  | 4.7373 |  | 5880.0138 |  |  |  | 10 | 9.901 |  | 8.2508 |  | 4.3425 |  | 5390.0127 | 1847
|  | 11 | 10.8911 |  | 9.901 |  | 5.211 |  | 6468.0152 |  |  |  | 11 | 10.8911 |  | 9.0759 |  | 4.7768 |  | 5929.014 | 2885
|  | 12 | 11.8812 |  | 10.8011 |  | 5.6848 |  | 7056.0166 |  |  |  | 12 | 11.8812 |  | 9.901 |  | 5.211 |  | 6468.0152 | 3629
CT
[9 empty] | 8T | 6T |  | 4T |  | 12T |  | 10T
|  |  |  | Vpp | Vrms | Vrms | R | P | ADC | ADC | V_fw | ADC | V_fw | ADC | V_fw | ADC | V_fw
|  | 2 | 200 | 52.8 | 17.7 | 18.6648 | 100 | 3.1329 | 628 | 782 | 1.35 | 876 | 1.53 | 410 | 0.746 | 500 | 1.06
|  |  | 400 | 117 | 38.5 | 41.3595 | 100 | 14.8225 | 1524 | 1847 | 3.18 | 2033 | 3.49 | 1050 | 1.83 | 1247 | 2.49
|  |  | 600 | 182 | 59.3 | 64.337 | 100 | 35.1649 | 2411 | 2885 | 4.94 | 3140 | 5.34 | 1685 | 2.89 | 1980 | 3.9
|  |  | 800 | 234 | 76.4 | 82.719 | 100 | 58.3696 | 3156 | 3629 | 6.43 |  |  | 2220 | 3.82 | 2606 | 5.08
|  |  | 1000 | 282 | 92.6 | 99.687 | 100 | 85.7476 | 3630 |  |  |  |  | 2700 | 4.63 | 3170 | 6.1
Delay
|  | 2 | 200 | 68.3594 | 8.138
|  |  | 400 | 136.7188 | 16.276
|  |  | 600 | 205.0781 | 24.4141
|  |  | 800 | 273.4375 | 32.5521
|  |  | 1000 | 341.7969 | 40.6901
|  | 4 | 200 | 111.3281 | 13.2533
|  |  | 400 | 222.6562 | 26.5067
|  |  | 600 | 333.9844 | 39.76
|  |  | 800 | 445.3125 | 53.0134
|  |  | 1000 | 556.6406 | 66.2667
|  | 7 | 200 | 93.75 | 11.1607
|  |  | 400 | 187.5 | 22.3214
|  |  | 600 | 281.25 | 33.4821
|  |  | 800 | 375 | 44.6429
|  |  | 1000 | 468.75 | 55.8036
5) WATER_LVx_AD
|  | R_water [MΩ] | CPU PCB
|  |  | V | 5 | R101 | 2.7
|  |  | R103 | 5.1 | R102 | 3
|  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 4 | 2.1978 |  | 1.1567 |  | 1435.7572
|  | 8 | 3.0534 |  | 1.6071 |  | 1994.7161
|  | 12 | 3.5088 |  | 1.8467 |  | 2292.1738
|  | 16 | 3.7915 |  | 1.9955 |  | 2476.8513
|  | 20 | 3.9841 |  | 2.0969 |  | 2602.6675
|  | 24 | 4.1237 |  | 2.1704 |  | 2693.895
|  | 28 | 4.2296 |  | 2.2261 |  | 2763.0736
|  | 32 | 4.3127 |  | 2.2698 |  | 2817.3349
|  | 36 | 4.3796 |  | 2.305 |  | 2861.0345
|  | 40 | 4.4346 |  | 2.334 |  | 2896.9824
|  | 44 | 4.4807 |  | 2.3582 |  | 2927.0733
|  | 48 | 4.5198 |  | 2.3788 |  | 2952.6307
|  | 52 | 4.5534 |  | 2.3965 |  | 2974.6074
|  | 56 | 4.5827 |  | 2.4119 |  | 2993.7066
|  | 60 | 4.6083 |  | 2.4254 |  | 3010.4587
|  | 64 | 4.631 |  | 2.4374 |  | 3025.2714

## TEMP_Sensor
1. Temp Sensor ADC review
| EC2F103A2-40113 Spec |  |  |  | operating disable
|  | B contant | 3435 | K
|  | R25 | 10 | KΩ
Temp ADC calculation
POWER PCB에서 RH_TEMP_OP output range는 5V 이하여야 한다.
CPU PCB에서 RH_TEMP_OP를 3.3V Range로 converting한다.
Limit Temperature : 75℃ 이상
|  |  |  | POWER |  |  |  | MCU PCB |  |  |  | Unit
|  |  |  | V | 12 |  |  | V | 5 | V | 3.3 | V
|  |  |  | R26 | 2 | R29 | 0.47 | R9 | 2 | R7 | 2.7 | KΩ
|  |  |  | R27 | 2 | R34 | 47 | R8 | 20 | R6 | 3 | KΩ
|  | Temp | R_therm | U1A_IN |  | FET_TEMP |  | OPAmp_IN |  | RH_TEMP_AD
|  | 0 | 28.7362 | 0.73313 |  | 0.72949 |  | 0.66649 |  | 0.35078 |  | 435.3945
|  | 5 | 22.9164 | 0.89165 |  | 0.88721 |  | 0.81059 |  | 0.42663 |  | 529.5334
|  | 10 | 18.4221 | 1.0704 |  | 1.065 |  | 0.97307 |  | 0.51214 |  | 635.6756
|  | 15 | 14.9218 | 1.2684 |  | 1.2621 |  | 1.1531 |  | 0.60688 |  | 753.2665
|  | 20 | 12.1738 | 1.4839 |  | 1.4765 |  | 1.349 |  | 0.70999 |  | 881.2476
|  | 25 | 10 | 1.7143 |  | 1.7058 |  | 1.5584 |  | 0.82023 |  | 1018.0824
|  | 30 | 8.2678 | 1.9563 |  | 1.9466 |  | 1.7785 |  | 0.93605 |  | 1161.8309
|  | 35 | 6.8781 | 2.2063 |  | 2.1953 |  | 2.0057 |  | 1.0556 |  | 1310.2659
|  | 40 | 5.7556 | 2.4601 |  | 2.4479 |  | 2.2365 |  | 1.1771 |  | 1461.0167
|  | 45 | 4.8434 | 2.7139 |  | 2.7004 |  | 2.4672 |  | 1.2985 |  | 1611.7196
|  | 50 | 4.0977 | 2.9638 |  | 2.9491 |  | 2.6944 |  | 1.4181 |  | 1760.1586
|  | 55 | 3.4844 | 3.2067 |  | 3.1907 |  | 2.9151 |  | 1.5343 |  | 1904.3775
|  | 60 | 2.9774 | 3.4397 |  | 3.4226 |  | 3.127 |  | 1.6458 |  | 2042.7562
|  | 65 | 2.556 | 3.6607 |  | 3.6425 |  | 3.3279 |  | 1.7516 |  | 2174.0474
|  | 70 | 2.2041 | 3.8684 |  | 3.8492 |  | 3.5167 |  | 1.8509 |  | 2297.3786
|  | 75 | 1.9087 | 4.0618 |  | 4.0416 |  | 3.6925 |  | 1.9434 |  | 2412.2265
|  | 80 | 1.6597 | 4.2405 |  | 4.2194 |  | 3.855 |  | 2.029 |  | 2518.3727
|  | 85 | 1.4488 | 4.4047 |  | 4.3828 |  | 4.0042 |  | 2.1075 |  | 2615.8503
|  | 90 | 1.2694 | 4.5546 |  | 4.5319 |  | 4.1405 |  | 2.1792 |  | 2704.8879
|  | 95 | 1.1163 | 4.6909 |  | 4.6676 |  | 4.2645 |  | 2.2445 |  | 2785.8572
|  | 100 | 0.98497 | 4.8145 |  | 4.7905 |  | 4.3768 |  | 2.3036 |  | 2859.2262
|  | 105 | 0.87201 | 4.9261 |  | 4.9016 |  | 4.4783 |  | 2.357 |  | 2925.5205
|  | 110 | 0.77446 | 5.0267 |  | 5.0017 |  | 4.5698 |  | 2.4051 |  | 2985.2926
|  | 115 | 0.68993 | 5.1173 |  | 5.0919 |  | 4.6521 |  | 2.4485 |  | 3039.0985
|  | 120 | 0.61643 | 5.1988 |  | 5.173 |  | 4.7262 |  | 2.4875 |  | 3087.4807
|  | 125 | 0.55233 | 5.272 |  | 5.2458 |  | 4.7927 |  | 2.5225 |  | 3130.957
|  | 130 | 0.49624 | 5.3378 |  | 5.3112 |  | 4.8525 |  | 2.554 |  | 3170.0133
|  | 135 | 0.44702 | 5.3969 |  | 5.37 |  | 4.9062 |  | 2.5822 |  | 3205.0993

## Sheet1
VIN | 48 | 38.4 | 57.6 | V
R1 | 20 | 20 | 20 | KΩ
R2 | 4.99 | 4.99 | 4.99 | KΩ
I_IN | 1.9208 | 1.5366 | 2.3049 | mA
P_IN | 0.092197 | 0.059006 | 0.13276 | W
V_R2 | 9.5846 | 7.6677 | 11.5016 | V

## FW Function
Error 및 Monitor Item list
MODE |  |  | Hiden menu에 모두 display
Standby | 초기 Booting 상태 | No | Communication Error | PC와 통신 error | ERROR 조건 | Display | COMMENT
| PC와 RS-232 통신 Set-up | 1 | RF Cable detect error | RF cable 미연결 상태 | PB12_LIMIT_SW_A : LOW - PASS, HIGH - FAIL | Hiden menu
| Error 상태 Check 및 Report | 2 | Case detect error | Case 미조립 상태 | PB13_LIMIT_SW_B : LOW - PASS, HIGH - FAIL | Hiden menu
|  | 3 | INPUT Under Voltage error | IN48V : 40V 이하 SMPS 불량 및 +48V path 불량 | VDC_IN_AD : 1.81V 이하(ADC : 2248) | Hiden menu
READY | Error ALL PASS | 4 | INPUT Over Voltage error | IN48V : 56V 이상 SMPS 불량 및 +48V path 불량 | VDC_IN_AD : 2.54V 이상(ADC : 3148) | Hiden menu
| AD9834 설정(RF signal) | 5 | OUTPUT Over Voltage error | OUT48V : 56V 이상 CPU Power block 불량 | VDC_IN_AD : 2.54V 이상(ADC : 3148) | Hiden menu
| FAN operation | 6 | Over Current error | 과전류 상태 | PW_IS_AD : 2.01V 이상(ADC : 2496) | Hiden menu
|  | 7 | FAN abnormal operation error | FAN 비정상 동작 상태 | FAN_PW_AD : 0.51V 이하(ADC : 634) | Hiden menu
START | RF 출력 상태 | 8 | RF Temperature Error | RF Transistor Over(65℃) temp 상태 | FET_T_AD : 1.94V 이상(ADC : 2412) | Hiden menu
| DDS RF ON | 9 | Forward Power monitor | Power Monitor에만 사용 | FW_CT_AD ADC display | Hiden menu | 추후 ADC value를 실제 Power 값으로 변환해서 LCD display 예정
|  | 10 | Reflected Power monitor | Power Monitor에만 사용 | RV_CT_AD ADC display | Hiden menu | 추후 ADC value를 실제 Power 값으로 변환해서 LCD display 예정
TIMER Operation
|  |  | TIMER | Frequency | Duty
|  |  | PA6_FAN_PWM | 25KHz | 100%
|  |  | PC6_PW_PWM | 50KHz | 설정값에 따라 조정 : %로 표시 targer value까지 5%씩 1msec 간격으로 순차적으로 상승해야 함