## ADC
1. DC48V review
POWER PCB에서 12V range로 맞추고, CPU OP-amp input에서 5V range로 converting한다.
이를 OP-amp output에서 3.3V range로 맞춘다.
1) VDC_IN
Under INPUT Voltage :
Over INPUT Voltage : 56V 이상
|  | VDC | Min | Max
|  | 48 | 40 | 56
|  | Power Block |  | OPAMP Block |  |  |  | Unit
|  | R89 | 24 | R28 | 4.7 | R26 | 2.7 | KΩ
|  | R90 | 4.99 | R27 | 4.7 | R25 | 3 | KΩ | [5 empty] | VIN | 48 | 38.4 | 57.6 | V
|  | IN48V | VDC_IN | OPAmp IN |  | VDC_IN_AD |  | ADC | [5 empty] | R87 | 24 | 20 | 20 | KΩ
|  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | R86 | 4.99 | 4.99 | 4.99 | KΩ
|  | 4 | 0.68851 | 0.34426 |  | 0.18119 |  | 224.8375 | [5 empty] | I_IN | 1.6557 | 1.5366 | 2.3049 | mA
|  | 8 | 1.377 | 0.68851 |  | 0.36238 |  | 449.6749 | [5 empty] | P_IN | 0.079476 | 0.059006 | 0.13276 | W
|  | 12 | 2.0655 | 1.0328 |  | 0.54356 |  | 674.5124 | [5 empty] | V_R2 | 8.2622 | 7.6677 | 11.5016 | V
|  | 16 | 2.7541 | 1.377 |  | 0.72475 |  | 899.3499
|  | 20 | 3.4426 | 1.7213 |  | 0.90594 |  | 1124.1874
|  | 24 | 4.1311 | 2.0655 |  | 1.0871 |  | 1349.0248
|  | 28 | 4.8196 | 2.4098 |  | 1.2683 |  | 1573.8623
|  | 32 | 5.5081 | 2.7541 |  | 1.4495 |  | 1798.6998
|  | 36 | 6.1966 | 3.0983 |  | 1.6307 |  | 2023.5372
|  | 40 | 6.8851 | 3.4426 |  | 1.8119 |  | 2248.3747
|  | 44 | 7.5736 | 3.7868 |  | 1.9931 |  | 2473.2122
|  | 48 | 8.2622 | 4.1311 |  | 2.1743 |  | 2698.0496
|  | 52 | 8.9507 | 4.4753 |  | 2.3554 |  | 2922.8871
|  | 56 | 9.6392 | 4.8196 |  | 2.5366 |  | 3147.7246
|  | 60 | 10.3277 | 5.1638 |  | 2.7178 |  | 3372.5621
|  | 64 | 11.0162 | 5.5081 |  | 2.899 |  | 3597.3995
|  | 68 | 11.7047 | 5.8524 |  | 3.0802 |  | 3822.237
2) VDC_OUT
Over OUTPUT Voltage : 48V 이상
|  | 48 | 80 | 38.4
|  | Power Block |  | OPAMP Block |  |  |  | Unit
|  | R91 | 24 | R32 | 4.7 | R30 | 2.7 | KΩ
|  | R92 | 4.99 | R31 | 4.7 | R29 | 3 | KΩ
|  | OUT48V | VDC_OUT | OPAmp IN |  | VDC_OUT_AD |  | ADC
|  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 4 | 0.68851 | 0.34426 |  | 0.18119 |  | 224.8375
|  | 8 | 1.377 | 0.68851 |  | 0.36238 |  | 449.6749
|  | 12 | 2.0655 | 1.0328 |  | 0.54356 |  | 674.5124
|  | 16 | 2.7541 | 1.377 |  | 0.72475 |  | 899.3499
|  | 20 | 3.4426 | 1.7213 |  | 0.90594 |  | 1124.1874
|  | 24 | 4.1311 | 2.0655 |  | 1.0871 |  | 1349.0248
|  | 28 | 4.8196 | 2.4098 |  | 1.2683 |  | 1573.8623
|  | 32 | 5.5081 | 2.7541 |  | 1.4495 |  | 1798.6998
|  | 38.4 | 6.6097 | 3.3049 |  | 1.7394 |  | 2158.4397
|  | 40 | 6.8851 | 3.4426 |  | 1.8119 |  | 2248.3747
|  | 44 | 7.5736 | 3.7868 |  | 1.9931 |  | 2473.2122
|  | 48 | 8.2622 | 4.1311 |  | 2.1743 |  | 2698.0496
|  | 52 | 8.9507 | 4.4753 |  | 2.3554 |  | 2922.8871
|  | 56 | 9.6392 | 4.8196 |  | 2.5366 |  | 3147.7246
3) PW_IS_AD
CT target : 1.51V ( 10A )
CT Limit : 1.81V ( 12A )
|  | POWER | 600 | W |  | PP1S20-12
|  | VCC | 48 | V |  |  | Vout = 4V at 20A
|  | ICC | 12.5 | A |  | Vout를 전류에 대해 linear하다고 가정하고 계산
|  | PP1S10-12 |  | Power Block |  |  |  | OPAMP Block |  |  |  | Unit
|  | Current[A] | 20 | R85 | 0.47 | R88 | 20 | R36 | 4.7 | R34 | 2.7 | KΩ
|  | Vout[V] | 4 | R86 | 10 | R87 | 10 | R35 | 4.7 | R33 | 3 | KΩ
|  | Iout | Vout | OP-Amp Input |  | PWR_IS_CT |  | OP-Amp Input |  | PW_IS_AD |  | ADC
|  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 2 | 0.4 | 0.38204 |  | 1.1461 |  | 0.57307 |  | 0.30161 |  | 374.3665
|  | 4 | 0.8 | 0.76409 |  | 2.2923 |  | 1.1461 |  | 0.60323 |  | 748.733
|  | 6 | 1.2 | 1.1461 |  | 3.4384 |  | 1.7192 |  | 0.90484 |  | 1123.0995
|  | 8 | 1.6 | 1.5282 |  | 4.5845 |  | 2.2923 |  | 1.2065 |  | 1497.466
|  | 10 | 2 | 1.9102 |  | 5.7307 |  | 2.8653 |  | 1.5081 |  | 1871.8325
|  | 12 | 2.4 | 2.2923 |  | 6.8768 |  | 3.4384 |  | 1.8097 |  | 2246.199
|  | 14 | 2.8 | 2.6743 |  | 8.0229 |  | 4.0115 |  | 2.1113 |  | 2620.5655
|  | 16 | 3.2 | 3.0564 |  | 9.1691 |  | 4.5845 |  | 2.4129 |  | 2994.932
|  | 18 | 3.6 | 3.4384 |  | 10.3152 |  | 5.1576 |  | 2.7145 |  | 3369.2985
|  | 20 | 4 | 3.8204 |  | 11.4613 |  | 5.7307 |  | 3.0161 |  | 3743.665
4) FAN_PW
target Current : 0.6A 이상
Limit Current : 0.3A 이하
|  | FAN | FAN Block | [5 empty] | OPAMP Block |  |  |  | Unit
|  |  | R77 | 0.5 | R80 | 10 | R79 | 0 | R40 | 4.7 | R38 | 2.7 | KΩ
[5 empty] | R81 | 1 | R78 | 10000 | R39 | 4.7 | R37 | 3 | KΩ
|  | Current | Vin | PWR | OP-Amp OUT |  | FAN_PW |  | OP-Amp Input |  | PWR_IS_CT |  | ADC
|  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 0.1 | 0.05 | 0.005 | 0.55 |  | 0.55 |  | 0.275 |  | 0.14474 |  | 179.6491
|  | 0.2 | 0.1 | 0.02 | 1.1 |  | 1.1 |  | 0.55 |  | 0.28947 |  | 359.2982
|  | 0.3 | 0.15 | 0.045 | 1.65 |  | 1.65 |  | 0.825 |  | 0.43421 |  | 538.9474
|  | 0.4 | 0.2 | 0.08 | 2.2 |  | 2.2 |  | 1.1 |  | 0.57895 |  | 718.5965
|  | 0.5 | 0.25 | 0.125 | 2.75 |  | 2.75 |  | 1.375 |  | 0.72368 |  | 898.2456
|  | 0.6 | 0.3 | 0.18 | 3.3 |  | 3.3 |  | 1.65 |  | 0.86842 |  | 1077.8947
|  | 0.7 | 0.35 | 0.245 | 3.85 |  | 3.85 |  | 1.925 |  | 1.0132 |  | 1257.5439
|  | 0.8 | 0.4 | 0.32 | 4.4 |  | 4.4 |  | 2.2 |  | 1.1579 |  | 1437.193
|  | 0.9 | 0.45 | 0.405 | 4.95 |  | 4.95 |  | 2.475 |  | 1.3026 |  | 1616.8421
|  | 1 | 0.5 | 0.5 | 5.5 |  | 5.5 |  | 2.75 |  | 1.4474 |  | 1796.4912
|  | 1.1 | 0.55 | 0.605 | 6.05 |  | 6.05 |  | 3.025 |  | 1.5921 |  | 1976.1404
|  | 1.2 | 0.6 | 0.72 | 6.6 |  | 6.6 |  | 3.3 |  | 1.7368 |  | 2155.7895
5) FW_CT_AD
|  | CT1 Vout | COUPLER PCB |  | CPU PCB
|  |  | FT50-43 |  | OP-Amp Input |  | PW_IS_AD
|  |  | R3 | 0.1 | R44 | 4.7 | R42 | 2.7 | KΩ
|  |  | R4 | 10 | R43 | 4.7 | R41 | 3 | KΩ
|  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 1 | 0.9901 |  | 0.49505 |  | 0.26055 |  | 323.4008
|  | 2 | 1.9802 |  | 0.9901 |  | 0.5211 |  | 646.8015
|  | 3 | 2.9703 |  | 1.4851 |  | 0.78166 |  | 970.2023
|  | 4 | 3.9604 |  | 1.9802 |  | 1.0422 |  | 1293.603
|  | 5 | 4.9505 |  | 2.4752 |  | 1.3028 |  | 1617.0038
|  | 6 | 5.9406 |  | 2.9703 |  | 1.5633 |  | 1940.4046
|  | 7 | 6.9307 |  | 3.4653 |  | 1.8239 |  | 2263.8053
|  | 8 | 7.9208 |  | 3.9604 |  | 2.0844 |  | 2587.2061
|  | 9 | 8.9109 |  | 4.4554 |  | 2.345 |  | 2910.6069
|  | 10 | 9.901 |  | 4.9505 |  | 2.6055 |  | 3234.0076
|  | 11 | 10.8911 |  | 5.4455 |  | 2.8661 |  | 3557.4084
|  | 12 | 11.8812 |  | 5.9406 |  | 3.1266 |  | 3880.8091
6) FW_CT_AD
|  | CT1 Vout | COUPLER PCB |  | CPU PCB
|  |  | FT50-43 |  | OP-Amp Input |  | PW_IS_AD
|  |  | R3 | 0.1 | R48 | 4.7 | R46 | 2.7 | KΩ
|  |  | R4 | 10 | R47 | 4.7 | R45 | 3 | KΩ
|  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 1 | 0.9901 |  | 0.49505 |  | 0.26055 |  | 323.4008
|  | 2 | 1.9802 |  | 0.9901 |  | 0.5211 |  | 646.8015
|  | 3 | 2.9703 |  | 1.4851 |  | 0.78166 |  | 970.2023
|  | 4 | 3.9604 |  | 1.9802 |  | 1.0422 |  | 1293.603
|  | 5 | 4.9505 |  | 2.4752 |  | 1.3028 |  | 1617.0038
|  | 6 | 5.9406 |  | 2.9703 |  | 1.5633 |  | 1940.4046
|  | 7 | 6.9307 |  | 3.4653 |  | 1.8239 |  | 2263.8053
|  | 8 | 7.9208 |  | 3.9604 |  | 2.0844 |  | 2587.2061
|  | 9 | 8.9109 |  | 4.4554 |  | 2.345 |  | 2910.6069
|  | 10 | 9.901 |  | 4.9505 |  | 2.6055 |  | 3234.0076
|  | 11 | 10.8911 |  | 5.4455 |  | 2.8661 |  | 3557.4084
|  | 12 | 11.8812 |  | 5.9406 |  | 3.1266 |  | 3880.8091

## FET TEMP
1. Temp Sensor ADC review
| EC2F103A2-40113 Spec |  |  |  | operating disable
|  | B contant | 3435 | K
|  | R25 | 10 | KΩ
Temp ADC calculation
POWER PCB에서 RH_TEMP_OP output range는 5V 이하여야 한다.
CPU PCB에서 RH_TEMP_OP를 3.3V Range로 converting한다.
Limit Temperature : 75℃ 이상
|  |  |  | RF |  |  |  | MCU PCB |  |  |  | Unit
|  |  |  | V | 12 |  |  | V | 5 | V | 3.3 | V
|  |  |  | R1 | 2 | R3 | 0.47 | R52 | 2 | R50 | 2.7 | KΩ
|  |  |  | R2 | 2 | R4 | 47 | R51 | 20 | R49 | 3 | KΩ
|  | Temp | R_therm | U1A_IN |  | FET_TEMP |  | OPAmp_IN |  | RH_TEMP_AD |  | ADC
|  | 0 | 28.7362 | 0.73313 |  | 0.72949 |  | 0.66317 |  | 0.34904 |  | 433.2284
|  | 5 | 22.9164 | 0.89165 |  | 0.88721 |  | 0.80656 |  | 0.4245 |  | 526.8989
|  | 10 | 18.4221 | 1.0704 |  | 1.065 |  | 0.96823 |  | 0.50959 |  | 632.513
|  | 15 | 14.9218 | 1.2684 |  | 1.2621 |  | 1.1473 |  | 0.60386 |  | 749.5189
|  | 20 | 12.1738 | 1.4839 |  | 1.4765 |  | 1.3423 |  | 0.70646 |  | 876.8633
|  | 25 | 10 | 1.7143 |  | 1.7058 |  | 1.5507 |  | 0.81615 |  | 1013.0173
|  | 30 | 8.2678 | 1.9563 |  | 1.9466 |  | 1.7696 |  | 0.93139 |  | 1156.0506
|  | 35 | 6.8781 | 2.2063 |  | 2.1953 |  | 1.9957 |  | 1.0504 |  | 1303.7472
|  | 40 | 5.7556 | 2.4601 |  | 2.4479 |  | 2.2253 |  | 1.1712 |  | 1453.7479
|  | 45 | 4.8434 | 2.7139 |  | 2.7004 |  | 2.4549 |  | 1.292 |  | 1603.7011
|  | 50 | 4.0977 | 2.9638 |  | 2.9491 |  | 2.681 |  | 1.411 |  | 1751.4016
|  | 55 | 3.4844 | 3.2067 |  | 3.1907 |  | 2.9006 |  | 1.5267 |  | 1894.903
|  | 60 | 2.9774 | 3.4397 |  | 3.4226 |  | 3.1114 |  | 1.6376 |  | 2032.5932
|  | 65 | 2.556 | 3.6607 |  | 3.6425 |  | 3.3114 |  | 1.7428 |  | 2163.2312
|  | 70 | 2.2041 | 3.8684 |  | 3.8492 |  | 3.4992 |  | 1.8417 |  | 2285.9488
|  | 75 | 1.9087 | 4.0618 |  | 4.0416 |  | 3.6742 |  | 1.9338 |  | 2400.2253
|  | 80 | 1.6597 | 4.2405 |  | 4.2194 |  | 3.8358 |  | 2.0189 |  | 2505.8435
|  | 85 | 1.4488 | 4.4047 |  | 4.3828 |  | 3.9843 |  | 2.097 |  | 2602.8361
|  | 90 | 1.2694 | 4.5546 |  | 4.5319 |  | 4.1199 |  | 2.1684 |  | 2691.4307
|  | 95 | 1.1163 | 4.6909 |  | 4.6676 |  | 4.2433 |  | 2.2333 |  | 2771.9972
|  | 100 | 0.98497 | 4.8145 |  | 4.7905 |  | 4.355 |  | 2.2921 |  | 2845.0012
|  | 105 | 0.87201 | 4.9261 |  | 4.9016 |  | 4.456 |  | 2.3453 |  | 2910.9657
|  | 110 | 0.77446 | 5.0267 |  | 5.0017 |  | 4.547 |  | 2.3932 |  | 2970.4404
|  | 115 | 0.68993 | 5.1173 |  | 5.0919 |  | 4.629 |  | 2.4363 |  | 3023.9786
|  | 120 | 0.61643 | 5.1988 |  | 5.173 |  | 4.7027 |  | 2.4751 |  | 3072.1201
|  | 125 | 0.55233 | 5.272 |  | 5.2458 |  | 4.7689 |  | 2.5099 |  | 3115.3801
|  | 130 | 0.49624 | 5.3378 |  | 5.3112 |  | 4.8284 |  | 2.5413 |  | 3154.2421
|  | 135 | 0.44702 | 5.3969 |  | 5.37 |  | 4.8818 |  | 2.5694 |  | 3189.1535

## Operation MODE
Operation Mode
| MODE | Description
| Standby | 초기 Booting 상태
PC와 RS-232 통신 Set-up
Error 상태 Check 및 Report
| READY | Error ALL PASS
AD9834 설정(RF signal)
FAN operation
| START | RF 출력 상태
DDS RF ON
OUTPUT Over Voltage error check
Over Current error check
| Test | Hidden menu 상태

## FW Function
Error 및 Monitor Item list
Hidden menu에 모두 display
| No | Error or Monitor Item | Description | ERROR 조건 | Display | COMMENT
| 1 | LCD communication Error | LCD PC와의 통신 상태 | LCD PC에서 MCU와의 통신 check | Hidden menu
| 2 | RF Cable detect error | RF cable 미연결 상태 | PB12_LIMIT_SW_A : LOW - PASS, HIGH - FAIL | Hidden menu
| 3 | Case detect error | Case 미조립 상태 | PB13_LIMIT_SW_B : LOW - PASS, HIGH - FAIL | Hidden menu
| 4 | INPUT Under Voltage error | IN48V : 40V 이하 SMPS 불량 및 +48V path 불량 | VDC_IN_AD : 1.81V 이하(ADC : 2248) | Hidden menu | 48V SMPS 40V 이하일 경우
| 5 | INPUT Over Voltage error | IN48V : 56V 이상 SMPS 불량 및 +48V path 불량 | VDC_IN_AD : 2.54V 이상(ADC : 3148) | Hidden menu | 48V SMPS 56V 이상일 경우
| 6 | OUTPUT Over Voltage error | OUT48V : 56V 이상 CPU Power block 불량 | VDC_OUT_AD : 2.17V 이상(ADC : 2698) | Hidden menu | Buck 출력 48V 이상일 경우(추후 80%로 제한 예정)
| 7 | Over Current error | 과전류 상태 | PW_IS_AD : 1.81V 이상(ADC : 2246) | Hidden menu | Test 후 optimize 예정
| 8 | FAN abnormal operation error | FAN 비정상 동작 상태 | FAN_PW_AD : 0.83V 이하(ADC : 1029) | Hidden menu | Test 후 optimize 예정
| 9 | RF Temperature Error | RF Transistor Over(65℃) temp 상태 | FET_T_AD : 1.94V 이상(ADC : 2412) | Hidden menu
| 10 | Forward Power monitor | Power Monitor에만 사용 | FW_CT_AD ADC display | Hidden menu | 추후 ADC value를 실제 Power 값으로 변환해서 LCD display 예정
| 11 | Reflected Power monitor | Power Monitor에만 사용 | RV_CT_AD ADC display | Hidden menu | 추후 ADC value를 실제 Power 값으로 변환해서 LCD display 예정
TIMER Operation
| No | TIMER | Frequency | Duty
| 1 | PA6_FAN_PWM | 25KHz | 100%
| 2 | PC6_PW_PWM | 50KHz | 설정값에 따라 조정 : %로 표시 targer value까지 5%씩 1msec 간격으로 순차적으로 상승해야 함
GPIO Operation
| No | GPIO | Function | 동작
| 1 | COM_LED | LCD 통신 상태 표시 | 통신 중 LED toggle
| 2 | WDT_LED | MCU watch dog LED | MCU 정상 동작중 LED toggle
| 3 | PLA_ON_LED | RF On 상태 LED | RF ON시 LED On 상태 유지
| 4 | PC7_PWR_ENA | RF 48V 전원 control | Default, RF OFF : PC7_PWR_ENA = LOW RF ON : PC7_PWR_ENA = HIGH PC6_PW_PWM와 동기 / PC7_PWR_ENA가 먼저 ON
| 5 | PC8_PRE_AMP_ENA | RF PCB의 Bias control | Default, RF OFF : PC8_PRE_AMP_ENA = LOW RF ON : PC8_PRE_AMP_ENA = HIGH
| 6 | PB6_BIAS_ON | RF PCB의 Bias control | Default, RF OFF : PB6_BIAS_ON = LOW RF ON : PB6_BIAS_ON = HIGH
| 7 | PB7_GPIO_ON | 5V Driver사용 GPIO control | Default : PB7_GPIO_ON = LOW GPIO 설정 완료 후 : PB7_GPIO_ON = HIGH

## Sheet1
EEPROM 동작
I2C1으로 통신
Write protection enable : EEPROM에 data write시에만 EPROM_WP Pin을 Low로 설정. 보통은 High 유지
PC6_PW_PWM 설정치 저장 : Test mode에서 출력 Power에 맞는 Timer의 duty value를 저장함

## CPU Pin-map
Off-page | Function | Description | No | Name | I/O | Function | GPIO
VDC_IN_AD | +48 input Voltage monitor | Under INPUT Voltage : 40V 이하 Over INPUT Voltage : 56V 이상 | 8 | PC0 | TTa | ADC_IN10 | No-PULL
VDC_OUT_AD | Buck output Voltage monitor | Over OUTPUT Voltage : 48V 이상 | 9 | PC1 | TTa | ADC_IN11 | No-PULL
PW_IS_AD | 과전류 상태 monitor | PW_IS_AD : 1.81V 이상(ADC : 2246) | 10 | PC2 | TTa | ADC_IN12 | No-PULL
FAN_PW_AD | FAN 동작 상태 monitor | FAN_PW_AD : 0.83V 이하(ADC : 1029) | 11 | PC3 | TTa | ADC_IN13 | No-PULL
RV_CT_AD | Reflected Power monitor |  | 14 | PA0 | TTa | ADC_IN0 | No-PULL
FW_CT_AD | Forward Power monitor |  | 15 | PA1 | TTa | ADC_IN1 | No-PULL
FET_T_AD | RF Temperature | RF Transistor Over(65℃) temp 상태 | 16 | PA2 | TTa | ADC_IN2 | No-PULL
PA6_FAN_PWM | FAN 속도 제어(25KHz) | Buck, RF FET 냉각 | 22 | PA6 | TTa | TIM16_CH1 | PULL-DOWN
DDS_SLEEP | HIGH : Power Down | DDS control | 26 | PB0 | TTa | GPIO_OUT | PULL-DOWN
DDS_RESET | HIGH : Reset |  | 27 | PB1 | TTa | GPIO_OUT | PULL-DOWN
DDS_FSYNC | Low Active |  | 28 | PB2 | FT | GPIO_OUT | PULL-UP
DDS_CLK |  |  | 29 | PB10 | FT | I2C2_SCL | PULL-UP
DDS_DATA |  |  | 30 | PB11 | FT | I2C2_SDA | PULL-UP
PB12_LIMIT_SW_A | Low Active | RF Cable detect error | 33 | PB12 | FT | GPIO_EXTI12 | PULL-UP
PB13_LIMIT_SW_B | Low Active | Case detect error | 34 | PB13 | FTf | GPIO_EXTI13 | PULL-UP
JP_BIAS | Low Active | Not used | 35 | PB14 | FTf | GPIO_IN | PULL-UP
PC6_PW_PWM | 50KHz | Buck Vout control | 37 | PC6 | FT | TIM3_CH1 | PULL-DOWN
PC7_PWR_ENA | RF 48V 전원 control | PC6_PW_PWM Path On/Off control | 38 | PC7 | FT | GPIO_OUT | PULL-DOWN
PC8_PRE_AMP_ENA | RF PCB의 Bias control | PWR PCB의 RF pre-amp On/Off control | 39 | PC8 | FT | GPIO_OUT | PULL-DOWN
USART1_TX | LCD와 통신 | LCD와 RS-232 통신 | 42 | PA9 | FT | USART1_TX | n/a
USART1_RX | LCD와 통신 |  | 43 | PA10 | FT | USART1_RX | n/a
PD2_GPIO_ON | Low Active | GPIO Drive IC On/Off control | 54 | PD2 | FT | GPIO_OUT | No-PULL
COM_LED | Low Active | LCD 통신 상태 표시 | 55 | PB3 | FT | GPIO_OUT | No-PULL
WDT_LED | Low Active | CPU watch-dog 상태 표시 | 56 | PB4 | FT | GPIO_OUT | No-PULL
EPROM_WP | Low Active | EEPROM write protection | 57 | PB5 | FT | GPIO_OUT | PULL-UP
PB6_BIAS_ON | HIGH Active | RF FET bias +9V On/Off control | 58 | PB6 | FTf | GPIO_OUT | PULL-DOWN
I2C1_SDA |  | EEPROM I2C 통신 | 59 | PB7 | FTf | I2C1_SDA | PULL-UP
I2C1_SCL |  | EEPROM I2C 통신 | 61 | PB8 | FTf | I2C1_SCL | PULL-UP
PLA_ON_LED | Low Active | RF ON 상태 LED | 62 | PB9 | FTf | GPIO_OUT | No-PULL